## 0-文档控制
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账
利莫瑞克大学 × LICHPU 工业评估（15 ECTS）· 智慧校园生活实验室 · 主题 8
文件名 | 8.1_受控文档台账_需求_BOM_风险_计划.xlsx
版本 | V1.1
更新日期 | 2026-10-13
对应关口 | 第 2 周 需求关口 / 第 3 周 设计关口
关联主文档 | 8.1_振动状态监测器_项目提案与需求规格说明.docx（方案 A，完整版） 8.1_振动状态监测器_方案B实施手册.docx（方案 B 实施手册）
维护责任人 | P1 项目/客户协调员（风险登记册与计划）；P4 测试/验证（测试记录）
变更规则 | 任一工作表的字段增删须在“8-变更记录”中登记，并由 P1 更新版本号
评审节奏 | 每周例会复核一次；关口前 2 天冻结并导出 PDF 归档
方案说明 | 2-BOM物料清单 对应方案 A；2B-简化方案BOM 对应方案 B。两版均满足手册硬性要求，选定其一后须按 9-方案B需求变更 同步修订需求
工作表一览
1-需求与验收 | 14 项功能性需求、10 项非功能性需求、14 条验收标准及追溯关系（方案 A）
2-BOM物料清单 | 方案 A 双地价格与合计公式，用于成本核算（AC-13）
2B-简化方案BOM | 方案 B 物料与耗材清单（主要器件 + 耗材 + 备件，含公式）
3-风险登记册 | 12 项风险，等级由概率×影响自动计算
4-责任矩阵 | 9 项交付物 × 4 个角色的 R/S/C/I 分工
5-十二周计划 | 任务、起止周、责任人、交付物与关口
6-测试记录 | 测试执行记录模板（对应评估组成 D）
7-工况实验记录 | 工况变化对照实验的数据记录模板
8-变更记录 | 受控文档的版本变更登记
9-方案B需求变更 | 采用方案 B 时对方案 A 需求与验收标准的修订清单

## 1-需求与验收
需求与验收标准（含追溯关系）
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
编号 | 类别 | 需求 / 判据描述 | 优先级 | 追溯对象 | 验证方法 | 证据周次
FR-01 | 功能 | 系统应至少采集 3 路有意义的物理量：振动加速度、表面温度、转速 | M | AC-01/04/05 | 单元+集成 | 第4周
FR-02 | 功能 | 振动采样率 ≥ 3.2 kSPS，帧长 ≥ 2048 点且可配置 | M | AC-01 | 单元 | 第4周
FR-03 | 功能 | 计算时域特征：RMS、峰值、峰值因子、峭度、速度有效值 | M | AC-03 | 单元+系统 | 第5周
FR-04 | 功能 | 完成 2048 点 FFT 并给出 1× 与叶频（BPF）等阶次幅值 | M | AC-02/06 | 单元 | 第5周
FR-05 | 功能 | 通过转速实现阶次归一化与转速分档 | M | AC-06 | 系统 | 第6周
FR-06 | 功能 | 支持基线自学习并给出偏离度（z 分数） | M | AC-07/08 | 系统 | 第7周
FR-07 | 功能 | 输出“正常/注意/报警”三级状态与维护建议文本 | M | AC-07/08 | 系统+验证 | 第8周
FR-08 | 功能 | 通过 MQTT 上报特征值与事件，周期 ≤ 10 s，事件即时 | M | AC-09 | 集成 | 第5周
FR-09 | 功能 | 断网时本地缓存，恢复后补传，不丢数据 | S | AC-11 | 系统 | 第10周
FR-10 | 功能 | 提供中英双语仪表板，含实时值、历史趋势与频谱 | M | AC-12 | 用户评估 | 第9周
FR-11 | 功能 | 提供本地指示（OLED + 声光），无网络时仍可判读状态 | S | AC-11 | 系统 | 第10周
FR-12 | 功能 | 记录报警事件（含触发指标与时间戳）并可导出 | S | AC-12 | 系统 | 第9周
FR-13 | 功能 | 支持远程下发阈值与请求基线重学 | C | — | 集成 | 第10周
FR-14 | 功能 | 给出数据质量标志（转速是否稳定、传感器是否在线） | S | AC-08 | 系统 | 第10周
NFR-01 | 非功能 | 全部电路 ≤ 24 V DC，不接触市电；转动部件加防护罩 | M | — | 走查 | 第3周
NFR-02 | 非功能 | 不使用摄像头/麦克风，不采集任何可识别个人的数据 | M | — | 走查 | 第3周
NFR-03 | 非功能 | 连续运行 ≥ 72 h 无重启，看门狗、掉电恢复、断网自愈 | M | AC-10 | 系统 | 第10周
NFR-04 | 非功能 | 传感器可现场更换免重编译，基线可一键重学 | S | — | 走查 | 第10周
NFR-05 | 非功能 | 单节点 ≤ ¥400（中国采购）/ ≤ €150（爱尔兰本地采购） | M | AC-13 | 核算 | 第3周
NFR-06 | 非功能 | 仪表板中英双语；状态用文字+图标+颜色三重编码；字号可调 | M | — | 用户评估 | 第9周
NFR-07 | 非功能 | 数据模型带版本号并有文档，可被第三方订阅复用 | S | AC-14 | 走查 | 第9周
NFR-08 | 非功能 | 单节点平均带宽 < 10 kbps，仅用校园 2.4 GHz Wi-Fi | S | — | 集成 | 第6周
NFR-09 | 非功能 | 外壳 ≥ IP54，工作温度 0 ~ 50 ℃ | S | — | 走查 | 第10周
NFR-10 | 非功能 | 数据最小化、限域存储、保留期 ≤ 4 周（GDPR/PIPL 一致） | M | — | 走查 | 第3周
AC-01 | 验收 | 振动采样率误差 ≤ 0.5 % | — | FR-02 | 定时器计数法 | 第4周
AC-02 | 验收 | 频谱频率误差 ≤ 1 % 或 ≤ Δf | — | FR-04 | 信号源注入 20/100/500/1000 Hz | 第5周
AC-03 | 验收 | 幅值相对偏差 ≤ 10 % | — | FR-03 | 与手持测振仪同点比对 | 第7周
AC-04 | 验收 | 温度准确度 ± 0.5 ℃（0~85 ℃） | — | FR-01 | 冰水浴/恒温水浴比对 | 第5周
AC-05 | 验收 | 转速误差 ≤ 1 % | — | FR-01 | 与手持转速表比对 5 个转速点 | 第5周
AC-06 | 验收 | 1× 与叶频可辨识，频率误差 ≤ 1 % | — | FR-04/05 | 已知叶片数风机叶频验证 | 第6周
AC-07 | 验收 | 3 类工况变化至少 2 类在 60 s 内检出并分级正确 | — | FR-07 | 不平衡/松动/风道遮挡对照实验 | 第8周
AC-08 | 验收 | 正常工况连续 2 h 内假阳性 ≤ 1 次 | — | FR-06/14 | 正常工况长时运行 | 第8周
AC-09 | 验收 | 报警端到端延迟 ≤ 5 s | — | FR-08 | 注入越限信号并计时 | 第8周
AC-10 | 验收 | 连续运行 ≥ 72 h 无重启，数据丢失率 ≤ 1 % | — | NFR-03 | 不间断运行并统计记录条数 | 第10周
AC-11 | 验收 | 网络恢复 ≤ 30 s 内自动重连并补传 | — | FR-09/11 | 拔插网线测试 | 第10周
AC-12 | 验收 | 仪表板刷新 ≤ 5 s；历史可查 ≥ 4 周 | — | FR-10/12 | 走查 + 数据库查询 | 第9周
AC-13 | 验收 | 单节点成本 ≤ ¥400 / ≤ €150 | — | NFR-05 | 物料清单核算 | 第3周
AC-14 | 验收 | 给出双地采购、环境与部署差异清单 | — | NFR-07 | 对照检查表 | 第9周
优先级：M 必须 / S 应该 / C 可以。验收标准均须附测量记录，证据归档到 Git 仓库 /evidence 目录。

## 2-BOM物料清单
物料清单与双地成本（含税，不含运费）
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
# | 物料 | 规格 / 说明 | 单位 | 数量 | 单价 ¥ | 单价 € | 备注
1 | 主控板 | STM32F407VET6 核心板（或 Nucleo-F407） | 个 | 1 | 55 | 16 | 关键件，双供应商
2 | 振动传感器 | ADXL345 模块（SPI） | 个 | 1 | 12 | 8 | 可用 ICM-42688-P 升级
3 | 温度传感器 | DS18B20 防水探头 | 个 | 1 | 8 | 5
4 | 转速传感器 | 反射式光电 / 霍尔 + 磁钢 | 个 | 1 | 5 | 4 | 两种方案任选
5 | 无线模块 | ESP8266-01S（或 ESP32） | 个 | 1 | 12 | 6
6 | 显示 | OLED 0.96″ SSD1306 I²C | 个 | 1 | 12 | 7
7 | 存储 | microSD 卡座 + 8 GB 卡 | 套 | 1 | 25 | 10
8 | 供电 | 2000 mAh 锂电 + TP4056 + 保护板 | 套 | 1 | 35 | 15 | 注意航空运输限制
9 | 演示设备 | 12 V/24 V 直流风机或电机 + 调速 | 套 | 1 | 45 | 18 | 安全低压
10 | 台架材料 | 铝型材/木板、配重块、紧固件 | 套 | 1 | 40 | 15
11 | 外壳与线缆 | IP54 防水盒、接插件、屏蔽线 | 套 | 1 | 35 | 15
12 | 电源适配器 | 12 V/2 A（CCC / CE 认证） | 个 | 1 | 25 | 12 | 两地各配认证型号
13 | 杂项 | 洞洞板/PCB、标签、备件 | 套 | 1 | 30 | 12
|  | 合计（单节点） |  |  | 339 | 143
对照验收标准 AC-13：中国口径 ≤ ¥400 达成；爱尔兰本地采购约 €143，需按提案第 10 章的三种路径降本。

## 2B-简化方案BOM
方案 B（实施手册）物料与耗材清单
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
# | 类别 | 物料 / 规格 | 数量 | 单价 ¥ | 小计 ¥
1 | 主要器件 | ESP32-WROOM-32 开发板（含 USB 线） | 1 | 25 | 25
2 | 主要器件 | ADXL345 模块（SPI / I²C，3.3 V） | 1 | 12 | 12
3 | 主要器件 | DS18B20 防水探头（1-Wire，带线） | 1 | 8 | 8
4 | 主要器件 | microSD 卡座模块（SPI，3.3 V） | 1 | 5 | 5
5 | 主要器件 | microSD 8 GB Class10 | 1 | 15 | 15
6 | 主要器件 | RGB LED 模块（或三色 LED + 电阻） | 1 | 3 | 3
7 | 主要器件 | 有源蜂鸣器 5 V（带驱动板） | 1 | 2 | 2
8 | 主要器件 | 12×12 轻触按键（带帽） | 2 | 1 | 2
9 | 电子耗材 | 杜邦线（母-母 40 + 公-母 20） | 1 | 8 | 8
10 | 电子耗材 | 单芯导线 0.5 mm²，红黑各 3 m | 1 | 6 | 6
11 | 电子耗材 | 洞洞板 5×7 cm 双面镀锡 | 2 | 2 | 4
12 | 电子耗材 | 排针 / 排母 2.54 mm 混装 | 1 | 5 | 5
13 | 电子耗材 | 焊锡丝 0.6 mm（实验室常备） | 1 | 15 | 15
14 | 电子耗材 | 助焊剂 / 吸锡带（实验室常备） | 1 | 8 | 8
15 | 电子耗材 | 热缩管 2/3/5 mm 混装（实验室常备） | 1 | 6 | 6
16 | 电子耗材 | 尼龙扎带与魔术贴 | 1 | 5 | 5
17 | 结构台架 | 塑料接线盒 100×68×50 mm | 2 | 5 | 10
18 | 结构台架 | 底板：木板或铝条 200×100×10 mm | 1 | 10 | 10
19 | 结构台架 | M3 螺丝螺母垫片混装盒（实验室常备） | 1 | 10 | 10
20 | 结构台架 | M3 弹簧防松垫圈（实验室常备） | 1 | 3 | 3
21 | 结构台架 | 反光标记：白色标签纸 / 反光贴 | 1 | 3 | 3
22 | 结构台架 | 配重件 5 g / 10 g（可用硬币螺母代替） | 1 | 5 | 5
23 | 结构台架 | 热熔胶棒与双面胶（实验室常备） | 1 | 6 | 6
24 | 结构台架 | 12 V 直流风机（机箱风扇 80/120 mm） | 1 | 15 | 15
25 | 结构台架 | 12 V / 1 A 电源适配器（供风机） | 1 | 20 | 20
|  | 小计（主要器件 ¥72 + 电子耗材 ¥57 + 结构与台架 ¥82） |  |  | 211
|  | 备件与损耗（按 10 % 计，建议备一块 ESP32） |  |  | 21
|  | 合计（含备件） |  |  | 232
|  | 若焊接耗材与标准件由实验室提供（第 13~16、19、20、23 项） |  |  | 179
口径说明：上一版报出的 ¥155 中，“外壳与线材 / 台架材料 / 杂项”三行是打包估算（合计 ¥45）。本版展开为 15 个具体耗材条目，耗材由 ¥45 增至 ¥139，器件部分基本不变（¥70 → ¥72）。建议按 ¥211 编列预算。

## 3-风险登记册
风险登记册（等级 = 概率 × 影响，自动计算）
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
ID | 风险描述 | 类别 | 概率 P | 影响 I | 等级 | 应对措施 | 责任人 | 触发条件 | 状态
R-01 | 传感器安装共振导致高频幅值失真 | 技术 | 2 | 2 | 4 | 螺栓/粘接刚性安装，标定记录安装方式并做频响修正 | P2 | 不平时幅值异常偏大 | 开放
R-02 | 实验室无标准振动台，无法绝对溯源标定 | 资源 | 3 | 2 | 6 | 重力翻转静态标定 + 手持测振仪比对 + 报告不确定度 | P4 | 第7周仍未获振动台 | 开放
R-03 | Wi-Fi 覆盖不足或丢包 | 基础设施 | 2 | 2 | 4 | 本地 SD 先存后传；必要时用手机热点/有线回传 | P3 | 连续丢包 > 1 % | 开放
R-04 | 台架转速过低，特征频率接近直流 | 技术 | 2 | 2 | 4 | 选用 ≥ 1000 r/min 风机；必要时 N=4096 提升分辨率 | P2 | 1× 频率 < 15 Hz | 开放
R-05 | 误报降低演示可信度 | 技术 | 2 | 3 | 6 | 基线自学习 + 迟滞 + 稳态门控；先离线回放调参再上线 | P3 | 2 h 内假阳性 > 1 次 | 开放
R-06 | 器件进口周期长或缺货 | 采购 | 2 | 3 | 6 | 提前 2 周下单；保留引脚兼容替代；关键件双供应商 | P2 | 交期 > 10 天 | 开放
R-07 | 涉及市电引发安全与审批问题 | 安全 | 1 | 3 | 3 | 全程 ≤ 24 V DC；如需现场取电另行申请批准 | P1 | 需接入运行设备 | 开放
R-08 | 隐私或伦理争议 | 合规 | 1 | 2 | 2 | 无摄像头、无个人数据；仅采集设备物理量 | P1 | 方案被要求增加成像 | 开放
R-09 | 团队时间冲突（其他模块考核） | 项目 | 3 | 2 | 6 | 周会 + WBS 分解到人；关键路径任务提前一周启动 | P1 | 连续两周延期 | 开放
R-10 | 数据量增长导致存储写满 | 技术 | 2 | 1 | 2 | 特征值日粒度留存；原始数据仅事件保存；保留期 4 周 | P3 | SD 占用 > 80 % | 开放
R-11 | MQTT Broker 或服务器不可用 | 基础设施 | 1 | 2 | 2 | 本地闭环运行，Broker 故障不影响监测与本地报警 | P3 | Broker 掉线 > 5 min | 开放
R-12 | 校准不确定度导致结论不可靠 | 验证 | 2 | 2 | 4 | 给出不确定度预算，结论附置信区间，避免过度断言 | P4 | 同点重测偏差 > 10 % | 开放
概率/影响取值为 1（低）、2（中）、3（高）。等级 ≥ 6 需在周会上专项跟踪。

## 4-责任矩阵
责任矩阵（R 主责 / S 支持 / C 审核 / I 知会）
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
交付物 | P1 项目/客户协调员 | P2 硬件/集成 | P3 软件/数据 | P4 测试/文档
问题定义与需求规格 | R | S | S | C
系统设计与选型 | C | R | S | S
硬件搭建与台架 | I | R | S | S
固件与边缘算法 | I | S | R | C
通信与仪表板 | I | S | R | S
校准与测试计划 | C | S | S | R
验证实验执行与数据分析 | S | S | C | R
风险登记册与项目记录 | R | S | S | C
报告、演示与个人日志 | C | S | S | R
每位成员须同时具备一项主责（R）。中期评审时更新并随报告提交。

## 5-十二周计划
十二周计划与关口
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
# | 任务 | 起始周 | 持续周 | 责任人 | 交付物 | 关口
1 | 问题定义与校园需求（客户访谈） | 1 | 1 | P1 | 问题陈述、利益相关者、地点、成功标准 | 概念评审
2 | 现有方案对标 · 需求与验收标准 | 2 | 2 | P1/P4 | 对标分析、FR/NFR、验收标准 | 需求关口
3 | 伦理 / 隐私 / 安全筛查 | 2 | 1 | P1 | 筛查表与结论 | 需求关口
4 | 系统设计与选型（框图 / BOM） | 3 | 1 | P2/P3 | 架构图、BOM、风险登记册 | 设计关口
5 | 硬件搭建：传感、供电、台架 | 4 | 2 | P2 | 可运行硬件与台架 | 进度评审 1
6 | 固件：采集、特征、网关上报 | 4 | 3 | P3 | 固件与单元测试记录 | —
7 | 集成原型 v1（端到端数据通路） | 5 | 2 | P3/P2 | 端到端演示 | 原型检查点
8 | 仪表板与告警逻辑 | 6 | 2 | P3/P4 | 仪表板、告警规则 | 中期评估
9 | 校准（重力翻转 / 参考比对） | 7 | 1 | P4 | 校准报告与不确定度 | 技术评审
10 | 验证实验：3 类工况变化复现 | 8 | 2 | P4/P2 | 实验数据集 | 证据检查点
11 | 数据分析与部署评估（含 SDG） | 9 | 2 | P4/P1 | 分析报告、复制性评估 | 进度评审 2
12 | 缺陷修复与设计冻结 | 10 | 1 | 全员 | 缺陷关闭清单、验收测试结果 | 设计冻结
13 | 报告、海报、演示准备 | 11 | 1 | 全员 | 报告草稿、幻灯片、仓库文档 | 草案就绪
14 | 最终评估：演示 + 汇报 + 答辩 | 12 | 1 | 全员 | 原型、报告、个人日志 | 最终关口
起始周/持续周与提案图 5（甘特图）一致；关口日期按附录 D 待模块负责人确认后填入。

## 6-测试记录
测试执行记录模板（对应评估组成 D）
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
用例 ID | 关联需求 | 测试层级 | 测试日期 | 执行人 | 输入 / 条件 | 期望结果 | 实测结果 | 判定(P/F) | 证据文件
TC-001 | FR-02 | 单元 |  | P3 | 定时器自检方波 1 kHz | 1 s 内采样点数 3200±16 |  |  | evidence/tc-001.txt
TC-002 | FR-04 | 单元 |  | P3 | 信号源 100 Hz / 1 g 正弦 | 谱峰位于 100 Hz±1 %，幅值偏差 ≤5 %
TC-003 | FR-01 | 集成 |  | P2 | 三路传感器同时接入 | 三路数据均入库且时间戳对齐 ≤ 1 s
判定列用 P（通过）/ F（失败）。失败用例须在问题跟踪中开 Issue 并关联提交哈希。

## 7-工况实验记录
工况变化对照实验记录模板（对应表 13 实验矩阵）
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
试验编号 | 工况 | 施加参数 | 转速 r/min | 环境温度 ℃ | 振动 RMS g | 速度有效值 mm/s | 峭度 | 表面温度 ℃ | 系统判定 | 备注 / 原始数据文件
EXP-001 | 正常基线 | —
EXP-002 | 转子不平衡 | 配重 2 g
EXP-003 | 转子不平衡 | 配重 5 g
EXP-004 | 结构松动 | 底座螺栓松 1/4 圈
EXP-005 | 负载变化 | 风道遮挡 30 %
EXP-006 | 不同转速 | 1 200 r/min
每类工况按表 13 要求的次数重复；原始 2048 点数据单独存为二进制并记录文件名。

## 9-方案B需求变更
采用方案 B 时对方案 A 需求与验收标准的修订清单
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
编号 | 变更类型 | 变更后内容 | 理由 | 影响的工作表
FR-01 | 修订 | 由“至少 3 路输入”改为“振动 + 温度两路输入” | 手册下限为两路；减少接线与固件复杂度 | 1-需求与验收
FR-05 | 删除 | 不再要求阶次归一化与转速分档 | 无转速传感器 | 1-需求与验收
FR-03 | 收窄 | 保留 RMS、峰值、速度有效值；峭度与峰值因子可选 | 降低算法代码量 | 1-需求与验收
FR-06 | 修订 | 偏离度由多指标 z 分数改为振动 RMS 的 μ + kσ 判据 | 单基线逻辑更直观、易调试、易解释 | 1-需求与验收
FR-11 | 修订 | 本地指示由 OLED + 声光改为 RGB LED + 蜂鸣器 | 去掉显示驱动与多页界面逻辑 | 1-需求与验收
FR-13 | 保留 | 远程阈值下发与基线重学（Node-RED 侧实现） | 实现成本低，保留 | 1-需求与验收
NFR-05 | 修订 | 单节点成本上限由 ≤ ¥400 改为 ≤ ¥250（含耗材） | 实施手册实测 ¥211（含耗材）/ ¥232（含备件） | 1-需求与验收
AC-05 | 删除 | 删除转速测量准确度验收项 | 随 FR-05 删除 | 1-需求与验收
AC-06 | 删除 | 删除阶次识别能力验收项 | 随 FR-05 删除 | 1-需求与验收
AC-07 | 保留 | 3 类工况变化中至少 2 类在 60 s 内检出并分级正确 | 核心验证目标不变 | 1-需求与验收
AC-13 | 修订 | 单节点成本判据改为 ≤ ¥200 | 与 NFR-05 一致 | 1-需求与验收
— | 新增 | 服务端改为 Node-RED 单进程 + SQLite，不采购服务器 | 零硬件成本；节点侧 microSD 保证历史不依赖服务端在线 | 2B-简化方案BOM
本清单经需求关口确认后生效；未列出的条目一律沿用方案 A。变更须同步登记至“8-变更记录”。

## 8-变更记录
受控文档变更记录
项目 8.1 振动状态监测器 · 受控文档台账 ¦ 版本 V1.1 ¦ 更新日期 2026-10-13 ¦ 维护人：P1
版本 | 日期 | 变更人 | 变更类型 | 变更说明与影响范围
V1.0 | 2026-10-13 | P1 | 首次发布 | 建立需求与验收、BOM、风险登记册、责任矩阵、十二周计划与测试记录模板
V1.1 | 2026-10-13 | P1 | 设计变更 | 新增“2B-简化方案BOM”（ESP32 单板方案，含耗材 ¥211）与“9-方案B需求变更”；0-文档控制 增列关联文件与方案说明。影响范围：成本核算口径、FR-01/FR-05/FR-06/FR-11/FR-13、NFR-05、AC-05/AC-06/AC-13
变更类型：首次发布 / 需求变更 / 设计变更 / 计划调整 / 勘误。需求变更须同步更新“1-需求与验收”与主文档。